**ОБРАЗЕЦ № 3.3.**

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

от ……………………………………………………………………………………

/наименование на участника/

представляван от ……………………………………………………

адрес:................................................., тел: ……………………., Факс …………., Е\_mail:…………………, ЕИК ………………….,

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

С настоящото, Ви представяме нашето предложение за изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка с предмет: **„Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за социалните услуги: „Център за грижа за лица с различни форми на деменция“ и „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност от самообслужване“ по пет обособени позиции:**

**Обособена позиция № 3 „Медицинско оборудване и обзавеждане“**

след запознаване с документацията за участие заявяваме, че желаем да участваме в избора на изпълнител и предлагаме да организираме и изпълним поръчката както следва:

1. Срок за изпълнение на доставката: ...................... кал. дни, но не по-дълъг от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от писменото уведомяване от страна на Възложителя.).

2. Предлаганите от нас артикули са със следните параметри:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Артикул** | **Спецификации** | **Предложение на участника** |
| 1. | Легла-болнични, механични | **Размери:** 2200х1000х500  **Описание:** – трисекционно с двойна ръчна система за повдигане;  – алуминиеви странични решетки с възможност за пускане надолу;  – две колела със спирачка;  – пластмасови табли с по две дръжки от страна за по-лесното придвижване на леглото;   * възможност за поставяне на допълнителни приставки /например маса за хранене, матрак/.   **Гаранция:** минимум 24 месеца. |  |
| 2. | Матрак за болнично легло | **Размери:**   * матрак за болнично легло, размери 2200х1000х500, посочено в точка 1 от настоящата позиция; * височина на матрака минимум 12 см.   **Описание:**   * с пенополиоуретанова пяна; * водонепромокаем, с възможност плата да се сваля и да се почиства; * да е подходящ за трисекционно легло /да се чупи се според движението на болничното легло, посочено в точка 1 от настоящата позиция/.   **Характеристики:** дишащ, антиалергичен, анатомичен, въздушни клапи.  **Гаранция:** минимум 24 месеца. |  |
| 3. | Антидекубитален дюшек | **Размери:** 200х90х6.5 см, подходящ за трисекционно болнично легло, посочено в точка 1 от настоящата позиция;  **Описание:**   * тип: Активен - с компресор с електрическо захранване 220-230 V AC, 50 Hz; * дебит: 4.5 l/min; * налягане: 40 - 100 mmhg; * продължителност на един цикъл: 12 минути; * консумация: 7 W; * материал: PVC, надуваем; * тегло на ползвателя – до 110 кг.   **Гаранция:** минимум 24 месеца |  |
| 4. | Антидекубитални възглавници за сън | **Размери:** ориентировъчни размери 500/315/11/8мм  **Описание:**   * изработена от термоеластична пяна; * да осигурява правилна позиция раменете и врата по време на сън; * с памучна калъфка, с възможност за сваляне и пране; * подходяща за хора, страдащи от алергии /прах, акари и др./. |  |
| 5. | Възглавници за сън | **Размери:** ориентировъчни размери 50/70  **Описание:**  Калъфка от 100 % ПАМУК. Пълнеж от ЕКОПУХ |  |
| 6. | Болнично шкафче | **Размери:** 420х360х770 мм.  **Описание:** едно чекмедже в горната част и шкафче с един рафт по средата.  **Материал:** прахово боядисана метална конструкция с ПДЧ плотове  **Гаранция:** минимум 24 месеца |  |
| 7. | Медицинска кушетка | **Размери**: 1800 x 600 x 680 мм  **Описание:**  - двусекционна;  - регулиране на секцията за главата;  - тапицирана с еко кожа;  - праховобоядисана метална конструкция.  **Гаранция:** минимум 24 месеца |  |
| 8. | Помощна масичка за хранене | **Размери**: на плота за хранене 400/600  **Описание:**   * плот за хранене на стойка, с възможност за регулиране на височината * на колелца.   **Гаранция:** минимум 24 месеца |  |
| 9. | Медицински шкаф /МедШ1/ | Размери: 50÷55/40÷45/175÷190  Описание:  - метална конструкция, прахово боядисана;  - долно отделение с една или две врати и един метален рафт;  - горно отделение с една или две врати и два или три рафта;  - заключване на вратите.  **Гаранция:** минимум 24 месеца |  |
| 10. | Медицински шкаф /МедШ2/ | Размери: 90÷100/40÷45/175÷190  Описание:  - метална конструкция, прахово боядисана;  - долно отделение с една или две врати и един метален рафт;  - горно отделение с една или две врати и два или три рафта;  - заключване на вратите.  **Гаранция:** минимум 24 месеца |  |
| 11. | Болничен параван | **Размери:** 240х170 см  **Описание:** - сгъваем от три части.  - конструкция - прахово боядисан метал на колелца от двете страни и платнена част.    - с възможност за сваляне на плата за почистване.  - цвят – бял.  **Гаранция:** минимум 12 месеца |  |
| 12. | Мултифункцио  нален стол за баня и тоалетна | **Размери:**   * широчина на седалката около 42 см; * височина на седалката около 53 см   **Описание:**   * мултифункционален стол 3 в 1 на колела: тоалетен стол, стол за баня и транспортна количка; * сгъваема конструкция от прахово боядисана стомана; * тапицерия – изкуствена кожа; * характеристики: мека седалка, падащи подкрачници, сваляема облегалка, сгъваеми, тапицирани подлакътници, спирачки на задните колела, санитарен контейнер с капак; * товароносимост: 120 кг.   **Гаранция** – минимум 24 месеца |  |
| 13. | Рингова инвалидна количка | **Размери:**   * широчина на седалката: 39 - 50 см; * дълбочина на седалката: около 43 см; * височина на облегалката около 42 см; * широчина на количката: 56 - 67 см; * дължина на количката около 110 см;   **Описание:**   * инвалидна сгъваема рингова количка; * подходяща за ползватели до 120 кг; * регулируеми в дължина подкрачници; * подлакътници - с меки подложки; * тапицерията на облегалката и седалката на количката да е от устойчив и мек, подплатен текстил, позволяващ лесно и и бързо почистване.   **Гаранция** – минимум 24 месеца |  |
| 14. | Лифтер-пациентски/хидравличен/ | **Размери:**   * височина до 200см; * широчина до: 63-112 см; * дължина около 112см.   **Описание:**   * изработен от метален профил с четири колела, две от които със самостоятелни спирачки; * ергономична дръжка за предвижване; * хидравлична помпа за вдигане и сваляне на мобилния подемник; * три позиции на раменете на основата, регулиращи се посредством лост; * стандартна универсална торба; * подходящ за обслужване на лица до 180 кг. и ръст 120-200см.   **Гаранция** – минимум 24 месеца |  |

Гарантираме, че:

- сме в състояние да изпълним качествено и в срок поръчката в пълно съответствие с горепосоченото предложение и техническите спецификации и проекта на договор;

**-** доставенотооборудване иобзавеждане ще е ново и неупотребявано;

- доставката ще бъде придружена със сертификати, декларации и/или други документи от производителите, доказващи качеството.

Приложения към настоящото предложение за изпълнение:

*а) други …………………………………………….*

**Дата:……………………. ПОДПИС И ПЕЧАТ: …………….**